Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

- Szacunkowa ilość  oznaczeń – 12 miesięcy

| Lp. | Nazwa badania | Sugerowana ilość oznaczeń w ciągu 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
|  | Alat | 10000 |
|  | Aspat | 10000 |
|  | Albumina w surowicy | 2050 |
|  | Albumina w moczu | 250 |
|  | Albumina w P-M-R | 800 |
|  | Amylaza w surowicy | 1280 |
|  | Amylaza w moczu | 320 |
|  | Białko całkowite w surowicy | 900 |
|  | Białko całkowite w P-M-R | 850 |
|  | Białko całkowite w moczu | 350 |
|  | Bilirubina całkowita | 9000 |
|  | Cholesterol całkowity | 6800 |
|  | HDL cholesterol (met. bezpośrednia) | 4850 |
|  | LDL cholesterol | 3600 |
|  | CK | 2400 |
|  | CKMB | 1700 |
|  | ALP | 800 |
|  | Glukoza( met. Heksokinazowa) | 15400 |
|  | CRP | 11300 |
|  | Kreatynina | 14700 |
|  | Kwas moczowy | 1900 |
|  | LDH | 600 |
|  | Magnez | 850 |
|  | Mocznik | 6000 |
|  | Wapń całkowity | 750 |
|  | Żelazo | 1700 |
|  | TIBC | 400 |
|  | Trójglicerydy | 4500 |
|  | IgG w surowicy | 600 |
|  | IgG w P-M-R | 600 |
|  | Na | 16000 |
|  | K | 16000 |
|  | Chlorki | 5000 |
|  | Lit | 950 |
|  | D - dimer | 1000 |
|  | HBA1c | 800 |
|  | GGT | 1200 |
|  | IgA całkowite | 300 |

- Analizator biochemiczny – opis parametrów technicznych

| Opis przedmiotu zamówienia |
| --- |
|  | Parametry graniczne |
| 1 | Analizator wolnostojący |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie pacjent po pacjencie |
| 3 | Analizator nie starszy niż 2015 r. |
| 4 | Typy pomiaru: spektrofotometria, turbidymetria, |
| 5 | Możliwości analityczne: |
|  |  | substraty |
|  |  | enzymy |
|  |  | białka specyficzne |
|  |  | leki |
|  |  | trucizny |
| 6 | Możliwość wykonywania badań ze wszystkich płynów ustrojowych |
| 7 | Możliwość pracy 24 godzinnej w trybie Random Access |
| 8 | Wszystkie odczynniki ciekłe gotowe do użycia bez konieczności wcześniejszego przygotowywania przed wstawieniem do analizatora |
| 9 | Plastikowe kuwety wielorazowe, automatycznie myte na pokładzie |
| 10 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki po przekroczeniu granicy liniowości |
| 11 | System dozowania materiału wyposażony w detektor skrzepu w próbce badanej |
| 12 | Możliwość monitorowania statusu odczynników ( np. nr serii, data ważności, ilość testów, kalibracje ) |
| 13 | Przygotowanie homogennej mieszaniny reakcyjnej w kuwecie pomiarowej w sposób bezdotykowy- brak dodatkowych urządzeń mechanicznych z koniecznością przemywania ich płynami czyszczącymi dla zabezpieczenia przed kontaminacją między dozowaniami |
| 14 | Dowolne oprogramowanie pozycji dla próbek cito |
| 15 | Minimum 100 pozycji dla materiału badanego na pokładzie analizatora |
| 16 | Możliwość użycia naczynek wtórnych barkodowanych oraz próbek pierwotnych |
| 17 | Chłodzone stanowiska odczynnikowe bez konieczności wyjmowania odczynników po skończonej pracy (odczynniki przechowywane są na pokładzie aparatu) |
| 18 | Bieżące informacje, dostępne na ekranie, statusu każdego zestawu odczynnikowego przebywającego na pokładzie analizatora : nazwa parametru, seria odczynnika, wielkość opakowania, bieżąca zawartość- ilość pozostałych testów do wykorzystania, okres trwałości |
| 19 | Wydajność praktyczna 300 i więcej oznaczeń/godz. |
| 21 | Automatyczna, internetowa, aktualizacja używanych na analizatorze: aplikacji/ testów, baz danych dla materiału kalibracyjnego i kontrolnego |
| 22 | Ilość parametrów/testów możliwych do używania jednocześnie na analizatorze nie mniej niż 32 |
| 23 | System odczynnikowy zamknięty |
| 24 | Wbudowany moduł ISE, elektrody bezobsługowe |
| 25 | Dołączony zewnętrzny UPS, minimum 20 min. zasilania analizatora w wypadku awarii zasilania elektrycznego w miejscu instalacji |
| 26 | Dołączona odpowiednia stacja uzdatniania wody dla oferowanego systemu analitycznego w przypadku takiego wymogu producenta analizatora |
| 27 | Obsługa analizatora przy pomocy ekranu dotykowego |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 32 | Pamięć wyników dla analizatora nie mniej niż 400 |
| 34 | Bezpłatny udział w kontroli zewnętrznej umożliwiającej codzienna kontrolę wszystkich wyspecyfikowanych parametrów |
| 35 | Bezpłatny udział w kontroli międzynarodowej RANDOX, program RQ9112/S |
| 35 | Bezpłatny przegląd techniczny raz w roku z zapisem w paszporcie technicznym. |
| 36 | Wymagane dołączenie do oferty deklaracji zgodności CE na oferowany wyrób |
| 37 | Wymóg dołączenia do oferty zgłoszeń do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używanie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |
| 38 | Bezpłatny serwis techniczny w trakcie trwania umowy. Reakcja na zgłoszenie do 24 godzin |
| 40 | W przypadku niemożliwości wykonania badań z powodu awarii analizatora nie wynikającej z błędów użytkownika, oferent poniesie koszt badań wykonywanych w laboratorium zewnętrznym |
| 41 | Oferent zagwarantuje bezpłatne podłączenie analizatora do działającego w laboratorium systemu informatycznego |
|  | Oferent zapewni bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie laboratorium |
| 42 | Zamawiający wymaga dostarczenia 2 wirówek laboratoryjnych MPW : jedna - uniwersalna , stołowa wirówka laboratoryjna (wentylowana z wirnikiem horyzontalnym ) druga – wirówka cytologiczna (wirnik cytologiczny) |