**Pakiet nr 1 – Odczynniki do badania ogólnego moczu z dzierżawą analizatora**

I. **Szacunkowa ilość badań w ciągu 2 lat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | badanie | Ilość oznaczeń /2 lata |
|  | Badanie ogólne moczu | 25000 |

**II. Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | Ilość sztuk | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość ogółem brutto (PLN) |
| 1. | Testy paskowe |  |  |  |  |  |
|  | Mocz kontrolny poziom N i P |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratory |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |

**III. Wymagane parametry graniczne dla analizatora moczu i testów paskowych**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Opis parametru granicznego. |
|  | Analizator moczu, nie starszy niż 2015r. |
|  | Odczyt parametrów fizyko – chemicznych moczu : pH, ciężar właściwy, leukocyty, ciała ketonowe, białko, glukoza, azotyny, krew, urobilinogen, bilirubina. |
|  | Wydruk wyniku w wybranych jednostkach. |
|  | Możliwość automatycznego zdefiniowania barwy moczu. |
|  | Kompensacja własnego zabarwienia moczu. |
|  | Wybieranie barwy i klarowności moczu. |
|  | Praca z wykorzystaniem pasków umożliwiających eliminację wpływu kwasu askorbinowego na wynik badania. |
|  | Flagowanie wyników patologicznych. |
|  | Pamięć minimum 150 wyników pacjenta. |
|  | Czytnik barkodów współpracujący z analizatorem. |
|  | Bezpłatne podłączenie do systemu informatycznego działającego w laboratorium. |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych pasków. |
|  | Wydajność minimum 100 oznaczeń na godzinę. |
|  | Mocowanie pól testowych bez zastosowania kleju (właściwości hydrofobowe kleju mogą wpływać na rozkład składników testowych, przez co powodować błędne wyniki). |
|  | Możliwość wykorzystania moczy kontrolnych na bazie moczu ludzkiego. |
|  | Raz w roku bezpłatny przegląd analizatora zakończony wpisem do paszportu technicznego. |
|  | Bezpłatny serwis techniczny w trakcie trwania umowy. |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu laboratorium w miejscu pracy analizatora. |
|  | Wymagany czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii analizatora powinien wynieść 24 godziny. |
|  | Bezpłatny udział w kontroli międzynarodowej RANDOX – program badania ogólnego moczu. |
|  | Wymagane dołączenie do oferty deklaracji zgodności EC na oferowany wyrób. |
|  | Wymóg dołączenia do oferty, zgłoszeń do rejestru wyrobów medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używanie zgodnie z Ustawą o Wyrobach medycznych. |