Załącznik nr 2

Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników:

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE: | TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator hematologiczny, nablatowy, nie starszy niż 2019r, różnicujący krwinki białe na 5 populacji |  |
|  | Odczynniki, materiały kontrolne pochodzące od producenta oferowanego analizatora. |  |
|  | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania. |  |
|  | Analizator umożliwiający analizę płynów z jam ciała w klinicznie istotnych zakresach dla krwinek czerwonych i krwinek białych (fluorescencyjna cytometria przepływowa), parametry raportowane płynów WBC, RBC, mononukleary MN # i %, polimononukleary PMN # i % |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie |  |
|  | Analiza badanej próbki w sposób manualny (z otwartej probówki) i automatyczny z użyciem podajnika (na min. 20 probówek) dostosowanego do używanych w laboratorium probówek systemy zamkniętego. |  |
|  | Dowolność wyboru trybu oznaczania dla każdej próbki ( CBC lub CBC + 5 DIFF) w jednej serii badań |  |
|  | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej próbkę. |  |
|  | Objętość aspirowanej próbki nie większa niż 25 µl |  |
|  | Wydajność minimum 60 oznaczeń/godzinę ( w obu trybach CBC lub CBC + 5 DIFF ) |  |
|  | Odczynniki do analizatora ekologiczne, w pełni bezcyjankowe, KCN nieobecny nawet w ilościach śladowych |  |
|  | Wymagane dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i ulotek odczynnikowych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych |  |
|  | Nieodpłatne włączenie analizatora do systemu kontroli jakości dla wszystkich parametrów, typu „ on line”, gdzie wyniki kontroli jakości dostępne są w Internecie wraz z informacją w przypadku błędów |  |
|  | Materiał kontrolny dla parametrów hematologicznych i płynów z jam ciała |  |
|  | Parametry raportowane na wyniku: różnicowanie WBC na 5 populacji (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty i limfocyty , łącznie z frakcją IG: promielocytów, mielocytów i metamielocytów), wyniki wyrażone w # i %, oraz : RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV. |  |
|  | Liniowość WBC do 440 x 103 /µl, PLT do 5000 x 103 /µl |  |
|  | Graficzna prezentacja wyników na co najmniej 2 histogramach i 1 scattegramie |  |
|  | Możliwość analizy próbek leukopenicznych |  |
|  | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, dostarczona z aparatem |  |
|  | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda |  |
|  | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta. |  |
|  | Możliwość dwustronnej współpracy analizatora z siecią informatyczną , bezpłatne włączenie analizatora do działającego w laboratorium systemu informatycznego. |  |
|  | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych w podajniku. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania aparatu, wykonania bezpłatnego przeglądu rocznego w oparciu o oryginalne części producenta. |  |
|  | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy, która uwzględni koszty napraw, okresowych przeglądów serwisowych, wymiany podzespołów. |  |
|  | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferta musi zawierać pełen asortyment wymaganego sprzętu i odczynników. |  |
|  | Wymagany czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii aparatu w dni robocze (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 godziny od zgłoszenia |  |
|  | Oferent zapewni bezpłatne szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. |  |